第一章 概述

工业盐度仪是我公司新一代全中文微机型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品、海水和自来水等溶液中盐度值的连续监测。

二次表配上常数为1.0或10的电极可测量一般液体的盐度；配上0.1或0.01的电极，能准确测量纯水或超纯水的盐度，特别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水盐度的在线连续监测。

基本功能

全智能化：中文在线盐度仪采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成盐度测量、温度测量、温度自动补偿、量程自动转换、仪表自检等多种功能。

高可靠性：元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

抗干扰能力强：电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。具有良好的电磁兼容性。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

25℃折算：对当前温度下的盐度值进行25℃折算，实现了显示25℃时的盐度值，特别适合电厂多种水质的测量。

自动量程转换：在电极所覆盖的测量范围内实现量程自动转换。

RS485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

相敏检波：消除导线对盐度测量的影响。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

主要特点

全中文显示,界面友好：采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

简单的菜单结构，文本式的人表对话：与传统的仪表相比,功能增加了很多,由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序,可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。

多参数同时显示：在一屏上同时显示盐度、输出电流、温度、时间和状态。主显示以10x10mm规格显示盐度值：醒目、可视距离远;6个副显示以5x5的规格显示输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供二次表的时间基准。

功能多而实用

(超)纯水的自动补偿：对于超纯水,实现了显示25℃时的盐度自动温度补偿。

记事本功能：忠实记录仪表的操作使用情况和报警的发生时间,便于管理。

历史曲线和数字记录仪功能：二次表每隔5分钟自动存储一次测量数据,可连续存储一个月的盐度。在一屏上同时提供"历史曲线"显示和"定时定点"查询两种方式,"历史曲线"从总体上反映水质的变化趋势和过程,有利于发现问题和解决问题。"定时定点"功能将得到特定点、特定时间的被测盐度。

数字时钟功能：显示当前的时间,为数字记录仪功能提供时间基准。

背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用，根据温度变化，自动调节（也可人工调节）对比度到最清晰，以符合个人的习惯。

防程序飞死：看门狗程序确保仪表不会死机，这是在线式仪表的基本要求。

输出电流设置与检查功能：手动电流源功能,可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。

软件设定电流输出方式：软件选择是0～10mA或4～20mA输出, 而不需用户拨任何开关。

第2章  技术指标

1、	标准：JB/T 6855-93《工业盐度仪》；

2、	盐度测量范围：0.01～20μS/cm（配0.01电极），实际可达100.0μS/cm；

0.1～200μS/cm（配0.1电极），可达1000.0μS/cm；

1.0～2000μS/cm（配1.0 电极），实际可达10000.0μS/cm；

10～20000μS/cm（配10.0电极），实际可达10000.0μS/cm；

30～600.0mS/cm（配30.0电极）；

3、	电子单元基本误差：盐度：±0.5%FS ，温度： ±0.3℃；

4、	自动温度补偿范围： 0～99.9℃ ，25℃为基准温度；

5、	被测水样：0～99.9℃ ，0.6MPa；

6、	仪器基本误差：盐度：±1.0%FS，温度：±0.5℃；

7、	电子单元自动温度补偿误差：±0.5%FS；

8、	电子单元重复性误差：± 0.2%FS±1个字；

9、电子单元稳定性：±0.2%FS±1个字/24h；

10、电流隔离输出：0～10mA（负载<1.5kΩ ），4～20 mA（负载<750Ω ）；

11、输出电流误差：≤±1%FS；

12、电子单元环境温度影响误差: ≤±0.5%FS；

13、电子单元电源电压影响误差: ≤±0.3%FS；

14、报警继电器：AC220V、3A；

15、RS485通讯接口；

16、电源：AC220V±22V ，50Hz±1Hz；

17、防护等级：IP65；

18、时钟精度: ± 1分/月；

19、数据存储量:1个月（1点/5分钟）；

20、数据连续掉电保存时间:10年；

21、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm；

开孔尺寸：138×138 mm；

22、重量： 0.8kg ；

23、工作条件：环境温度0～60℃   相对湿度<85%；

24、可配0.01、0.1、1.0、10.0、30.0五种电导电极。

第3章  电极的选择与使用

根据被测水样盐度的大小范围，选择常数合适的电极是准确测量的关键。特别是对纯水（<3μS/cm）和超纯水(<1μS/cm)的测量，应用0.1或0.01的电极，必要时还要加上密闭测量槽，才能作到准确的测量，否则将产生较大的误差。

选择电极的基本原则：根据被测水样盐度的大小范围，参照下表选择常数合适的电极。在选择电极时，最易出现的错误是“选择大常数的电极测低电导”。如选1.0的电极测<3μS/cm的水样，这不可能得到准确的值。因为低电导介质的导电性很差，若再用大常数的电极去测量，则只会得到更微弱且不稳定的电信号，势必大幅度增加测量误差。

配上各种电极后的测量范围

| 测量范围 | 电极常数 | 电极型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01～20μS/cm | 0.01 | DDJ-0.01 | 作流动密闭测量 |
| 0.1～200μS/cm | 0.1 | DDJ -0.10 |  |
| 1～2000μS/cm | 1.0 | DDJ -1.00 |  |
| 10～20000μS/cm | 10 | DDJ -10.0 |  |
| 30～600.0mS/cm | 30 | DDJ -30.0 |  |

超出上表所列测量范围进行测量时，误差将会有所增大。

当介质盐度值>100μS/cm时，宜用常数为1.0或10的铂黑电极测量以增大有效面积，使电极表面的电流密度显著下降，以有效削弱介质是浓溶液时容易产生的电极极化影响。

仪表中设置的电极常数必须与电极上所标的常数一致。如所配电极上标注的电极常数为0.102，则仪表里设置的电极常数必须为0.102。

第4章  仪器的安装

4.1  开箱

中文在线盐度仪由二次表和传感器两部分组成，电极常数分为0.01、0.1、1.0、10、30五种，用户可根据需要选购。同时备有不锈钢防护罩供室外安装时选配。用户开箱时,请按装箱单核对仪器的数量、规格及附件，若数量不对或型号不符，请与厂家或销售商联系。

1、	二次表                           一台

2、	测量池或测量装置

3、	电导电极（用户选定）              一支

4、	使用说明书                        一本

5、附件

4.2 电极的安装

电极通常有四种安装方式：流通式、沉入式、管道式、法兰式。

- 电极采用流通式安装,适用于软硬管连接的水路。进出水管的外径有φ6、φ8、φ10和φ12四种规格，以满足用户的不同需求。一般配φ10。

- 电极沉入式安装，电极引线从护套管里穿出，再将电极顶部的螺纹与护套管连接即可。

- 电极管道式安装， 将电极前端的螺纹与管道相连接即可。

- 电极发兰式安装，根据客户要求配置发兰盘如：DN80、DN100等。

注：一般情况下按流通式安装配置。

测量钛电极

出水口软硬管可选

不锈钢测量池

进水口

测量池采用流通式结构,适用于软硬管连接的水路（见图4.3.1）。采用不锈钢制作，安装时根据现场情况，用所配卡箍和胶垫可作穿板式安装和挂式安装（见图4.3.2）。

图4.3.1  测量池外形图、电极外形图及测量池与电极的装配图

安装板

安装板

卡箍

图4.3.2  测量池装配图

第5章  仪器的使用

5.1 功能键操作说明

中文在线盐度仪，选用带背光的192× 64点阵图形式液晶显示屏，实现了图形和中文的显示。面板上有9个触摸式按键，说明如下：

| “退出”键“ESC” | 在测量态时，按“菜单”键将进入主菜单的显示及操作界面。按“退出”键将退回到上一次操作状态（界面）。进入任何一级菜单后，按“退出”键将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量状态。 修改了参数值后，直接按“退出”键也能在退回前自动存储修改值。 |
| --- | --- |
| 键 | - 这四个键均为方向键，分别为：向上、向下、向左和向右键，可将光标移到所要选的项目（菜单）或参数上； - 当进入数值修改状态时，按 键可分别增加、减小数值，连续按下不放，将加快数值的变化速度。按或键可初始化参数值。 |
| “确定”键“Enter” | 按“确定”键则表示选定光标所指的项目（菜单）或参数。 - 当光标指向项目（菜单）名称时，按“确定”键即可进入该项目（菜单）内，可对该项目（菜单）内的参数进行修改设置； - 当光标指向项目内的参数时，按“确定”键（或“退出”键）则表示选定参数，系统即完成该参数设置，光标返回到该参数所属的项目名称处； - 在进入“历史数据”菜单后，当显示历史曲线时，按“确定”键将进入显示的上（下）限值和提前天数的修改界面。 |

5.2  测量状态与显示

仪表通电完成自检后，自动进入测量状态，显示如下：

1.666  uS/cm

手 25.0℃   动   8.80mA

正常         周五

02/08/02

16:16:23

当前时间

温度

状态

主显示

测量状态，分为动态和静态

当前输出电流值

单位μS/cm与mS/cm之间自动切换

温度是手动设定的

盐度值为主显示,尺寸为10×10mm，输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒为副显示,尺寸为5×5mm。

状态提示行可根据实际情况显示以下信息：①正常 ②高限报警③低限报警  ④(盐度)超测量范围。除了“正常”外，其余的均以闪烁方式显示，以提醒用户注意。

温度的手动设定：为满足在各种情况下的使用，温度可以在0～80℃的范围内手动设定。一旦温度设为手动后，仪表就不检测被测液的实际温度，显示屏上在温度值的前面将有一个“手”字。具体设置方法见“参数”子菜单。

在主显示菜单，按 键可进行输出电流值与电阻率值的切换显示。

1.250 μS/cm

25.0℃   动   8.000MΩ.cm

正常         周五

02/08/02

16:16:23

当前时间

温度

状态

主显示

测量状态，分为动态和静态

电阻率值

单位μS/cm与mS/cm之间自动切换

菜单的超时退出：按下“菜单”键，将进入主菜单。一旦进入主菜单后，每按一次键后，内部定时器将启动计时，超过2分钟没有操作就将自动退回到测量状态，避免因操作不慎，使用完后没有退到测量态，造成较长时间不能进行测量。

5.3 输入与修改密码

为了避免无关人员的误操作，在进入某些会影响仪表运行的菜单项如：参数设置、手动电流源和系统维护时，首先要求输入密码，经仪表系统检验正确后才允许进入。而对仪表运行无影响的操作，如历史数据和参数显示等，则不需要输入密码。密码输入界面如下：

请输入密码：

6666

增加：  减少：

输入完毕后按“确定”

本系统只有一个密码，出厂初始密码为8888。在密码输入界面内，按 键，可以增加或减少输入的密码数值，按另外两个方向键均可以使输入的密码数值变回8888。按退出键，退回上一级菜单，按“确定”键，系统自动进行密码核对。若密码正确，即可自动进入下一级菜单；密码错误，将提示用户密码错误，三秒钟后将自动退回到上一级菜单。

若想修改密码，则选择“维护”菜单项中的“修改密码”子菜单。先输入原密码，仪表系统检验正确后，方可进入密码修改界面，按屏幕提示输入新密码，按“确定”键完成修改。若忘了密码，请与我们联系。

5.4 仪器的基本工作原理

为避免电极极化,仪器产生高稳定度的方波信号加在电导池上,流过电导池的电流与被测溶液的盐度成正比，二次表将电流由高阻抗运算放大器转化为电压后,经程控信号放大、检波和滤波后得到反映盐度的电位信号；微处理器对温度信号和盐度信号交替采样,经过运算和温度补偿后,得到当时的温度值，并折算出被测溶液在25℃（我国电力系统基准温度）下的盐度值。

5.5 温度、温度系数与温度补偿

被测溶液盐度值受温度变化的影响较大，要依据盐度值分析被测溶液，需进行温度补偿，换算成基准温度下的数值才具有应用意义。本表把盐度值自动折算成25℃（我国电力系统基准温度）下的数值并显示出来。在参数设置时，当在“水质”项目里选择“超纯水” 时，仪表按表内已预设好的盐度温度系数进行温度补偿；若选“普通水” 时，用户还需在“普通水温度系数”项目里设置盐度温度系数值，仪表则按用户设置的盐度的温度系数进行温度补偿。一般地，在0～50℃范围内，盐类溶液的盐度温度系数平均值为2.3%℃-1；酸类溶液的盐度温度系数平均值为1.6%℃-1；碱类溶液的盐度温度系数平均值为1.9%℃-1。本表出厂设置为普通水，普通水温度系数设为2.00%，普通水温度系数设置范围是0～10％℃-1。若用户把“普通水温度系数”项目的值设为0.00%，则本表不进行温度补偿，显示的盐度值为当前温度下的数值。

当在“温度测量”项目里选择“自动”，并接入好温补电极时，本表显示的温度值为温补电极的测得值，仪表将进行自动温度补偿。当在“温度测量”项目里选择“手动”时，仪表即处于手动温度设置状态，即不检测被测液的实际温度，而采用及显示的是用户手动设置的温度值，显示屏上在温度值的前面将有一个“手”字，仪表进行的是人工温度补偿。

第6章 菜单及功能详解

菜单及功能一览表

①参数

•	参数显示

•	参数设置

测量态

·按“菜单”键将进入以下主菜单的显示及操作界面

②历史曲线

•	历史曲线反映盐度的变化过程；特定点、特定时间的具体值查询。用于事故追查。

主菜单

③记事本

•	使用记录、报警记录

1参    数

2历史曲线

3 记 事 本

4维    护

④维护

•	开机维护：在此时锁定输出电流

•	手动电流源：校验表的输出电流

•	修改密码

•	系统维护：为厂家保留的功能

用键移动光标选中某项，按“确定”键即进入该子菜单。

Use

6.1 “参数”子菜单

在主菜单，移动光标指向“参数”子菜单时，按“确定”键进入。

此子菜单完成参数的显示与设置。选定“参数显示”项，则只能观察参数，不能修改。为防止无关人员的误操作，要进入“参数设置”项须输入密码。

在测量前，应根据现场情况对参数进行设置。若不设置，对新用户按出厂时的设定值运行，老用户则按以前的设定值运行。

1、参数显示

2、参数设置

用键选择，按“确认”键进入，按“退出”键回到主菜单。

1、	参数显示：显示各种参数的当前值，有三屏：

电极常数： 0.0100

水质：超纯水    普通水

普通水温度系数：2.00 %

电流：  4～20mA   0～10mA

电流的输出范围为0～10mA

下屏还有参数，可按▼键翻动查阅

报警上限： 200.0 μS/cm

报警下限： 2.0 μS/cm

输出上限： 20.0μS/cm

输出下限： 0.0 μS/cm

温度测量： 自动     手动

手动温度： 25.0℃

上屏还有参数，可按▲键翻动查阅

温度被人工设定为25.0℃

2、	参数设置：正确输入密码后，方可进入“参数设置”项目。此时在屏幕中的参数名称处会有光标的阴影，表示可对参数进行修改了。有三屏：

电极常数：  0.0100

水    质：  超纯水    普通水

普通水温度系数：2.00 %

电    流：  4～20mA   0～10mA

有光标表示是参数设置状态，可修改参数

报警上限： 200.0 μS/cm

报警下限： 2.0 μS/cm

输出上限： 20.0μS/cm

输出下限： 0.0 μS/cm

温度测量： 自动     手动

手动温度： 25.0℃

时间修正

电极常数的设置

当光标指向“电极常数”时，按确定键，光标指向电极常数值。按键对数值进行加减，使显示的电极常数值与电极上标注的数值一样即可。当光标指向电极常数值时，按键，可使电极常数值在0.0100、0.1000、1.0000、10.000之间转换，便于快速设置电极常数值。

特别注意：仪表里设置的电极常数值务必与电极上标注的数值一样。

输出上、下限的设置

当光标指向“输出上限”时，按“确定”键，光标指向输出上限值。按▲键增加数值，▼键减少数值，当显示的数值为你所需时按“确定”键（或“退出”键），输出上限的设置完成，光标返回到“输出上限”名称处。输出下限的设置方法相同。

时间修正

二次表是带时间存储数据的。如果时间不对，记录将是错误的，以后的“历史曲线”功能将得不到正确的数据。进入“时间修正” 的设置界面如下：

年： 02     月： 08    日：06

时： 08     分：16     秒：16

周：二

用方向键选择，按“确认”键进入，用键修改完毕后，按“确定”键或“退出”键即退出该项修改。

6.2 “历史曲线”子菜单

该子菜单包含仪表的数字式记录仪功能，在同一屏上同时实现：历史曲线显示和特定点、特定时间的盐度值查询。

“历史曲线”从总体上反映水质的变化趋势和过程，非常有利于发现问题和解决问题。“定时定点”将得到特定点、特定时间的盐度值。

此菜单不能被微机封锁。

二次表能存储从现在算起，最近一个月的数据，每5分钟存一点，一个月前的数据将自动被覆盖。

进入该菜单后，最近半天的数据以曲线显示如下图：

02/08/18  21:15  1.250μS/cm  2.5

0.0

0.00

显示上限

显示下限

光标对应的值

光标对应的年/月/日；时：分

光标

按下“确定”键，将进入显示上、下限的修改和以前时间曲线的显示或数据查询。没有数据的点是以0.000来表示的。

请注意：图形最下边有一个箭头光标，按动键，可使光标在下边移动，用于选择特定点。图形上排显示光标所对应的具体时间和具体的盐度值，需要定位时十分有用。例如：

1、	某一时间的盐度值查询

向后查：按下键，光标向右移动，图形上排的时间往后推。光标移到最右边后再按键则会自动翻到下半天的曲线。

向前查：按 键，光标向左移动，图形上排的时间往前推。光标移到最左边后按键则会自动翻到前半天的曲线。

2、	以前某一段时间的盐度曲线或某时盐度的快速查询

在“历史曲线”状态下，按“确定”键将进入显示的上（下）限值和提前天数的修改。屏幕显示如下：

显示上限： 12.00μS/cm

显示下限：  0.00μS/cm

提前天数：  0 天days

查询时间：03年10月25日Oct 25, 2003

用方向键选择需改变的项目，按“确认”键则进入该项的参数修改，按键修改数值。能修改的项目分别是：显示上、下限以及提前的天数。下一行自动显示查询的时间。

按“退出”键,将得到所选日期前半天的曲线。若所给时间超出有效范围,则出现如下提示：

日期无数据！

继续    退出

这时选择“继续”可回到日期输入，选“退出”则除了修改的显示上、下限有效外，显示的年月日不变。随后就可用方向键定点查询。

改善曲线显示效果

不同的测量点有不同的测量值，“历史曲线”的“显示上限”和“显示下限”要相对应。如果“显示上限”定得比平常值小，一条条直线将把显示屏顶满，看不到测量值的变化。如果“显示下限”定得比平常值大，屏幕上将是一片空白，看不到曲线。必须根据被测值的范围正确设置“显示上限”和“显示下限”。设置方法见上节，修改完毕后按“退出”键，将以修改后的显示上、下限范围显示历史曲线。

6.3 “记事本”子菜单

二次表能记录200条最近发生的事件及时间。具体事件如下：上电运行、关电停运、高报警开始、高报警结束、开机维护开始、开机维护结束、手动电流源开始、手动电流源结束、修改系统密码、更改输出上限值、更改输出下限值、更改报警上限值、更改报警下限值、更改电流输出方式、更改系统时间、更改水质选择、更改电极常数值、复位或瞬间掉电、更改温度系数、更改温度测量方式和更改手动温度值等。显示例如下：

03 / 09 / 05

07 : 30 : 23

03 / 11 / 28

18 : 20 : 35

03 / 11 / 28

18 : 20 : 38

03 / 11 / 28

18 : 21 : 15

>

>

>

>

上电运行

开机维护开始

开机维护结束

更改温度系数

事件发生的时间

年 / 月 / 日

时 / 分 / 秒

后面还有事件

事件种类

6.4 “维护”子菜单

1、开机维护

2、手动电流源

3、修改密码

4、系统维护

用键选择，按“确认”键进入，按“退出”键回到主菜单。

1、开机维护

仪表在运行过程中，对电极或测量池进行维护时、断了水样、取出了电极时，仪表采集到的数据、输出的电流、存储的数据都是假的。为避免这种情况的产生，特设立了“开机维护” 功能，将输出电流锁定。在联网使用时，微机将探测到仪表正处于在线维护状态，停止记录数据，并自动跟踪维护的时间长短。

输出电流锁定在12.50mA

锁定   解锁

将电流锁定在当前值

进入“开机维护”项目后，屏幕显示如左图：

电流锁定在当前值，并送出开机维护的状态信号给微机。开机维护结束后，按键选择“解锁”，再按“确定”键（或“退出”键）。

2、	手动电流源

进入该项目前，要求输入密码，密码正确后才能进入。在该项目中，用户可通过▲▼键在电流输出范围内任意设定输出电流值，电流输出范围是“参数设置”项目中所设置的范围。设立此项功能的目的有两个：一、让用户在全输出范围内检查仪表输出电流的准确性；

二、与记录仪或传统的下位机相连时，可以检查记录仪和下位机采样是否正确，以便分清责任。甚至手动控制后接的调节器。进入后显示如左下图：

特别提醒：在使用此项功能时，因输出电流由用户任意设定，可能在全范围内变化，要确认接在输出上的调节控制或微机不会产生带有不良后果的控制输出。

特别提醒：

应确保电流任意变化而没有危害！

退 出      继续

D/A基准微调： 0.000%

输出上限  0.50    下限  0.00

设置电流：   12.00 mA

对应盐度： 0.25 μS/cm

若显示电流值与输出电流值不相等，按“确定”键，光标指向D/A基准微调的参数值，按键修改。

D/A基准微调的值，可使显示电流值与输出电流值相等。若按“确定”键，光标不能转换到D/A基准微调的值，到“系统维护”子菜单把D/A已关，改为D/A已开。

电流与盐度的对应关系参见下一节。校验方式至少有三种：

一、输出端接电阻负载和万用表等，检查输出电流的正确性；

二、接上记录仪，对照检查；

三、将输出接入微机采样系统，对照检查。

输出电流的计算：

仪器提供0～10mA或4～20mA两档电流输出信号，但是与之对应的盐度值区间可由用户自行设定，测量的盐度值与输出的电流的对应关系如下：

对0～10mA输出方式：I={（D-DL）/（DH-DL）}×10mA

对4～20mA输出方式：I=4mA+{（D-DL）/（DH-DL）}×16mA

其中：I——输出的电流值；

D——当前测得的盐度；

DH——用户设定的20mA或 10mA电流对应的盐度，即输出上限；

DL——用户设定的4mA或0mA电流对应的盐度，即输出下限。

3、	修改密码

参见5.3节。

4、	系统维护

“系统维护”为厂家保留的功能，一般情况下用户不要进入，否则会影响仪表的正常运行。具体操作如下：当光标指向数字序号时，按上下键进行数字序号的转换，按“确定”键进入对应的菜单。恢复密码、清记事本、清曲线这三项功能按“下键”完成对应的功能后光标自动返回。D/A已开/关这项功能按“下键”开，“上键”关。若用户发现记录数据功能出错可清曲线；记事本功能出错可清记事本。

第7章 报警滞后撤消

仪器报警继电器的触点是给用户联接相应的控制电器（如电磁阀等），以组成控制系统时使用的。为了避免在报警点附近继电器触点产生抖动现象，二次表里采用滞后撤消的方法。

达到预设的报警上（下）限时，继电器立即闭合，显示屏上状态提示行闪烁显示“高（低）限报警！”，但当盐度值回落（回升）到报警上（下）限时，报警不会立即撤消，要等到再继续下降（上升）一个Δ电导（一般Δ电导设为0.05μS/cm）值时，才消除报警。

第8章 仪器的模拟校验

在出现测量不准或对仪器产生疑问时，可用电阻箱对二次表作模拟校验。以便判断是电极还是二次表的问题。先拆下温补电极和电导电极与二次表的连接电缆线，在二次表的电导和温度的接线端分别接上电阻箱进行模拟校验。

电导模拟电阻箱

温度模拟电阻箱

温补插座

电极插座

先将二次表中的水质种类设为普通水，手动温度为25.0℃或普通水温度系数设为0.00%（取消温度补偿）。此时电极两端的电阻箱的读数R与显示的盐度应满足如下关系：

S=1,000,000 ×K/R

式中:   R—电阻箱阻值，单位为Ω   S—盐度值     K—电极常数

表一 电阻与盐度对应表

(普通水、温度系数=0.00%或手动温度为25℃时)

| 电阻值 （kΩ） | 盐度 （μS/cm） （电极常数=0.01） | 盐度 （μS/cm） （电极常数=0.10） | 盐度 （μS/cm） （电极常数=1.00） | 盐度 （μS/cm） （电极常数=10.00） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.00 | 0.200 | 2.000 | 20.00 | 200.0 |
| 40.00 | 0.250 | 2.500 | 25.00 | 250 |
| 30.00 | 0.333 | 3.333 | 33.33 | 333.3 |
| 20.00 | 0.500 | 5.000 | 50.00 | 500 |
| 10.00 | 1.000 | 10.00 | 100.0 | 1000 |
| 5.000 | 2.000 | 20.00 | 200.0 | 2000 |
| 2.000 | 5.000 | 50.00 | 500.0 | 5000 |
| 1.000 | 10.00 | 100.0 | 1000 | 10000 |
| 0.500 | 20.00 | 200.0 | 2000 | 20000 |

本表用NTC负温度系数热敏电阻，采用两线制进行温度测量。要用电阻箱模拟校验温度时，请在“参数设置”里将“温度测量”设置为“自动”，并将温补电极孔引线分别接到电阻箱的两端。

表二  温度与电阻对应表

| 电阻（Ω） | 7352 | 4481 | 2813 | 2252 | 1814 | 1199 | 811.4 | 560.3 | 394.17 | 282.64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 0.00 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |

通过模拟校验，如果发现二次表显示的值与表中理论计算值相差较大，请与厂家联系。如果二次表精度没问题，请重新标定电极常数或更换一支电极后再使用。

第9章 注意事项和维护维修

1、	二次表一般不需日常维护，在出现明显故障时，原则上不要自行打开修理，请及时与我们联系。

2、	电导池需及时清洗污物。用50%的温热洗涤剂清洗（对粘着力强的污物可用2%的盐酸或5%的硝酸溶液浸泡清洗），用尼龙毛刷刷洗，再用蒸馏水反复淋洗干净电极的内外表面，切记用手触摸电极。

3、	启动电源后,仪器应有显示,若无显示或显示不正常,应马上关闭电源, 检查电源是否正常和保险丝是否完好。

4、	电极的引线和二次表后部的联接插头不能弄湿,否则将测不准。

5、	高纯水被盛入容器后应迅速测量。因为空气中的CO2会不断地溶于水样生成导电较强的碳酸根离子,盐度会不断的上升,测得的数据不准。

6、	被测溶液的容器必须清洁,不得有离子沾污。

7、	电极的不正确使用常引起仪器工作不正常。在安装电极时，应使电极完全浸入溶液中。

第10章 订货须知

1.	订货时必须注明电导池常数、进出水管的外径(φ8、φ10和φ12三种规格)、使用软管还是硬管，以及电导电极到二次表的距离（电极电缆线的长度），如不注明,将配0.01的电导池、5m长和φ10的软管接头。

2.	须告知电极和二次仪表的安装方式。

3.	有其它的特殊要求,请注明。